目  录

一、产品特点………………………………………………2

二、产品功能………………………………………………3

三、产品参数………………………………………………4

- 产品功能………………………………………………5

- （一）、恒压源功能……………………………………5

（二）、恒流源功能……………………………………5

- （三）、毫秒计功能……………………………………5

- 注意事项………………………………………………6

- 发货清单………………………………………………7

- 出厂报告………………………………………………9

- 一、产品特点：

PS-18 可调直流电源，可作为恒压源、恒流源、开关测试电源使用。

1．作稳压电源使用时，稳压电压值可0~300V DC任意预置，全程可调，稳压精度高。

2．作恒流电源使用时，恒流值可0~10A DC任意预置，全程可调。可作为小型充电机对蓄电池组进行恒流充电。

3．可用作开关（断路器）动作电压值的自动测试。

4．可用于开关（断路器）动作时间。

5．精密连续可调输出，全程稳压值、恒流值任意调节。

6．抗冲击负荷能力强，长时间工作10A,最大瞬时工作电流可达30A。

7． 内置高精度数字电压表电流电压显示，使用方便。

8． 内置数字毫秒计，LCD显示毫秒计数据。

9． 采用PWM技术，体积小、重量轻、损耗小，短路自保护。

10．具有输出开启、关闭功能，可以预设输出稳压电压或恒流电流后再开启输出。

11．具有完善的过流、过压、短路、过载、过热保护，可靠性高。

12．全隔离设计，高度安全。

13．采用高性能Cortex-M3核的32位ARM处理器，数据处理速度快，精度高。

14．集成通用可调电源和智能毫秒计两大功能，性价比高。

15．采用旋转开关调节输出电压，安全可靠。

16．可同时测量外部开关量的通断时间、通断状态。

17．抗冲击负荷能力强，最大瞬时工作电流可达30A。

18．作恒流电源使用时，可作为小型蓄电池组充电机使用，进行恒流充电。

19．自带高精度数字电压表，使用方便。

20．采用16位PWM技术，体积小、重量轻、损耗小，短路自保护。

21．具有输出开启、关闭功能，预设恒流电流，开启输出。

22．具有完善的过流、过压、过载、过热保护、可靠性高。

23．可同时测量外部开关量的通断时间、通断状态。

二、产品功能：

1．全隔离设计，高度安全；可用于继电保护装置和开关操作回路80％电压试验电源。

2．可用于保护装置的开关电源的自启动性能测试，试验开关电源的启动电压。

3．可用于从0V~300V DC各类装置用直流试验电源。

4．可用作小型充电机对蓄电池组进行充电。

5．可用作开关（断路器）动作电压值的自动测试。

6．可用于开关（断路器）动作时间。

三、产品参数：

1．输入电源电压：AC 220V±20%

2．输入电压频率：47~63 Hz

3．电源效率：≥85%

4．输出电压：DC 0V-300 V

5．输出电流：长时间：10 A；短时间：30 A

6．恒压源调节范围：DC 0-300V

7．恒流源调节范围：DC 0.5-10A

8 。最大输出功率：≥3000VA

9． 输出电压稳压精度：≤0.5%

10．输出电流稳流精度：≤0.5%

11．输出电源纹波系数：≤1%

12．数字毫秒级测时范围：0 ~ 99。9999 s

13．数字毫秒级测时精度：≤0.1ms

14．体积：360*300*178

15．重量：6 .8Kg

- 产品功能：

- （一）、恒压源功能

1.将仪表后面板上的直流电压输出接好。

2.将电压调节旋钮顺时针旋转，电压表显示实时电压值。这时电压逐步上升，调节到所需的电压值时，停止调节。长时间工作时，电流不要超过10A，如超过10A，长时间工作，恒流源自动断电，进行保护，关掉电源后，自动恢复,即可正常使用。

（二）、恒流源功能

本机具有可调直流输出0-10A，由前面板电位器进行调整，直流输出接口在后面板。

注意：电流输出，一定要接负载，电流表才有显示。

- 、毫秒计功能

- 1.使用条件：

a、空接点断开时间、返回时间

b、空接点闭合时间、返回时间

c、上下接点（由起动转换到停止）动作间隔。

d、信号间的动作时间间隔

e、起止输入信号、正、负脉冲、空接点（触点）（常开、常闭）

以上名词定义：

空接点：指不带电任何接点，触头（常闭、常开）

2.使用方法

a、将交流电源线插上电源，表头显示数字。

b、然后根据被测对象，确定连线方式。

c、将起动、停止检测线两端分别接入被测输入信号。起动接起数输入信号，停止接止数输入信号，（其实不分起止表），然后将清零按钮按下，然后操作被测元件。起动被触发起数，停止随后触发止数，数字显示被测的时间。

注：连接被测物不能有电压信号，不能带电测量。本仪器各种触发头为空接点，不能带电测量。

五、注意事项：

1.恒压电源和恒流电源都具有自保护功能，过压或者过流具有自动断电功能，关掉电源重新开机就可自行恢复，不是仪器损坏。

- 2.本机开机电流过大，玻璃保险应为5A,不适合5A以下保险。

六、发货清单：

| 序号 | 仪器 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可调直流电源 | 1台 |
| 2 | 电流输出线 | 1套 |
| 3 | 电压输出线 | 1套 |
| 4 | 毫秒计测试线 | 1套 |
| 5 | 5A玻璃保险 | 5个 |
| 6 | 说明书 | 1本 |
| 7 | 合格证 | 1张 |

检 测 报 告

产品型号：PS-18

产品名称：可调直流电源

一、产品主要技术参数：

PS-18可调直流电源是一款恒压、恒流可调的直流电源。

主要技术参数：

- 恒压源：DC 0-270V可调，长时间工作15A，短时间（瞬时）30A。

- 恒流源：DV 0-10A电流可调或分档输出。

- 试验环境条件

1、环境温度：18℃

2、相对湿度：60%

三、实验结果：

1.外观检查：合格

- 2.电流检测（可调输出：检测方法：串10A、100mA分流器）。

| - 序 | - 标准值（A） | - 实测值（A） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.00 | - 1.01 |
| - 2 | - 2.00 | - 2.01 |
| - 3 | - 3.00 | - 3.02 |
| - 4 | - 5.00 | - 5.02 |
| - 5 | - 7.00 | - 7.02 |
| - 6 | - 9.00 | - 9.03 |
| - 7 | - 10.00 | - 10.03 |

- 3.电压检测：

| - 序 | - 标准值（V） | - 实测值（V） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 10.00 | - 10 |
| - 2 | - 30.00 | - 30 |
| - 3 | - 50.00 | - 50 |
| - 4 | - 100.00 | - 100 |
| - 5 | - 110.00 | - 110 |
| - 6 | - 150.00 | - 150 |
| - 7 | - 200.00 | - 200 |
| - 8 | - 220.00 | - 220 |
| - 9 | - 250.00 | - 250 |
| - 10 | - 300.00 | - 300 |

- 四、结论：

PS-18可调直流电源经过全面试验，符合国家有关标准和企业标准的技术要求，合格。